山东颐养健康集团莱芜中心医院DSA医用射线装置项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1.主要环境污染源项描述

本项目DSA装置运行时产生的主要放射性污染物为X射线，无放射性废气、废液和固体废物产生。

2.射线

DSA装置开机时X射线辐射污染途径主要包括：①有用线束辐射；②泄漏辐射；③散射辐射（即有用线束和泄漏辐射直接照射的患者人体和建筑墙体的散射辐射）；上述X射线随着射线装置的开关而产生和消失。

因此，开机期间，X射线成为影响辐射环境的主要因素。

3.非放射性废气

DSA装置运行中不产生固态和液态放射性废物，但可能产生非放射性有害气体氮氧化物（NOx）和臭氧（O3）等。在X射线辐射源的照射下，空气吸收辐射能量并通过电离离子的作用可产生臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体，但产生量较小，在2座DSA室顶西北角设置进风口，在DSA1室机房室顶东南角、DSA2室机房西南角设置排风口，内设机械通风装置，机房的通风措施符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定的“机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风”要求。因此这部分有害气体对周围环境影响较小。

4.相应对策措施
①本项目DSA有用束可照射上、东、西3个方向；有用束避开了北墙防护门和南墙防护门，实际使用中，朝东或朝西照射时为斜向上照射，最大角度30°，可尽量避开操作位、观察窗、管线口位置，满足GBZ130-2020中6.1.1要求的应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

②DSA介入手术室和操作间之间设计有双向对讲装置和视频监控，便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）6.4.1款规定。

③医护人员进出防护门、通往污物库房的防护门均为手动单开门。患者进出防护门为电动门，设置防夹装置，设计自动闭门装置，患者进出防护门设计工作状态指示灯，门与灯能效联动。同时在灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，并在候诊区设置放射防护注意事项告知栏。防护门外均设计张贴电离辐射警告标志。满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）6.4.4款、6.4.5款、6.4.6款规定。

④在手术室内的床上手术位置设置有急停按钮，操作室的控制台上设置有锁线装置，以备紧急情况下关闭X射线。

⑤本项目拟配备个人剂量计17支、17台个人剂量报警仪，1台辐射监测仪，可以满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条第五款的要求。建议本项目工作人员佩戴双计量剂。

⑥机房内设置安装机械通风装置，进风口均位于室顶西北角，出风口位于DSA1室室顶东南角、DSA2室室顶西南角，通风条件良好，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）6.4.3的规定。

⑥根据医院提供的材料，本项目每台DSA设备自带0.5mmPb透明防护吊屏及床侧防护帘，医院已另行配备铅屏风1个/台，防护能力为0.5mmPb。1台介入手术最多同时3名工作人员在手术室内，医院拟为DSA辐射工作人员配备铅橡胶围裙6个，铅橡胶颈套15个、铅橡胶帽子5个、铅防护眼镜9副，均不低于0.25mmPb；为受检者（成人）配备铅橡胶性腺防护围裙4件，铅橡胶颈套4个，均不低于0.25mmPb；根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表4规定，还需配备防护手套，本环评要求为医护人员配备3副0.025mmPb的介入防护手套。

。

