拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 项目名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不 良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DSA装置应用项目 | - 济南市历下区文化西路107号，医院妇儿综合楼6层17号手术室 | - 山东大学齐鲁医院 | - 山东清朗环保咨询有限公司 | 为满足诊疗需求，医院拟购置1台Artis pheno型DSA装置，安装于妇儿综合楼6层17号手术室内，用于开展放射诊断。 | 项目建设及运行中应重点做好的工作 （一）做好辐射工作场所的环境安全防护工作。 1.落实DSA机房实体屏蔽措施，设置排风装置，确保机房四周及防护门处的辐射水平及通排风满足《医用Х射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的相关要求。 2.DSA装置均需配备铅屏风和床侧防护帘。患者进出防护门设置工作状态指示灯、门-灯联动装置,且工作状态指示灯与防护门能有效联动，设置闭门装置及张贴电离辐射警告标志，其他防护门均设置闭门装置。DSA机房内均要设置观察窗、对讲装置和摄像监控装置等安全与防护措施。工作人员按要求配备防护用品，确保工作人员和公众年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的相关要求。 （二）建立并完善监测、评估、应急、培训等各项管理制度并组织实施。 1.完善辐射环境监测方案，配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。定期开展监测，监测结果及时报送我局。 2.按要求开展辐射安全和防护状况年度评估工作，年度评估报告于每年1月31日前报至我局。 3.修订辐射事故应急预案，定期组织开展应急演练，落实风险防范措施，切实防范辐射环境风险。 4.定期开展辐射工作人员培训工作，分别建立工作场所、辐射装置辐射工作人员培训档案，建立辐射工作人员个人剂量档案，辐射工作人员须持证上岗。 5.严格落实辐射安全管理责任制以及射线装置使用登记制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度等。 （三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应按要求重新报批环境影响报告表。 | 无 | 无 |